天津市第五中心医院生态城医院采购洗衣设备项目需求书

- 项目名称：天津市第五中心医院生态城医院洗衣设备采购项目

- 项目背景：为满足院内医用织物（如医用服装、病号服、床品、手术辅料类等）高频、高标、高效的清洗消毒需求，保障医疗安全与患者健康，同时提升后勤服务效率、降低运营成本，计划采购一批洗衣设备。

- 投标供应商资质要求：

1.具有独立承担民事责任能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

5.以上要求可提供真实、等同的证明文件

6.本项目不接受联合体投标

四、商务需求：

1.	报价包含设备价款、运输费、安装调试费、培训费、税费等全部费用，为一次性包干价。

2.	付款方式：合同签订后支付80%预付款，设备验收合格后30个工作日内支付15%尾款，剩余5%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性付清。

3.	合同签订：供应商需在中标后15个工作日内与采购单位签订正式合同，严格按照需求书及投标文件约定履行义务。

五、采购设备清单及技术要求

（一）设备清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生隔离式洗衣机 | 台 | 1 | 第一方案：25-35kg 第二方案：50-60kg |
| 卫生隔离式洗衣机 | 台 | 2 | 第一方案：65-75kg 第二方案：90-100kg |
| 智能型烘干机 | 台 | 2 | 70kg |
| 空压机连干燥机 | 台 | 2 | 7.5kw |
| 熨平机送布台 | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 双辊槽式烫平机 | 台 | 1 | 槽式 |
| 五折折叠机带堆码机 | 台 | 1 | 五折 |
| 水洗万用全自动夹机 | 台 | 3 | 水洗万用 |
| 全自动高速避震洗衣脱水机 | 台 | 1 | 30kg |
| 全自动高速避震洗衣脱水机 | 台 | 1 | 50kg |
| 智能型烘干机 | 台 | 2 | 50kg |

（二）核心技术要求

- 卫生隔离式洗衣机【25-35kg    50-60kg】

| - 设备容量（kg） | - 供电电压/电源频率 | - 洗衣速度R.P.M | - 最高脱水速度R.P.M | - 脱水因子G | - 连续工作时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 25-35 | - 380V/50HZ | - ≧30 | - ≧780 | - ≧300 | - ≧10 |
| - 50-60 | - 380V/50HZ | - ≧30仅参考 | - ≧780仅参考 | - ≧300仅参考 | - ≧10仅参考 |

- 上下双开门，滚筒、管道、阀门都为304不锈钢

- 设备技术性能要求：

- 蒸汽加热，采用医院专用双仓门内胆设计，有内胆自动定位系统

- 投放比例 1:10,装载量≧25 （50）公斤机型，内胆总容量≧250升（500升），内胆厚度≧2.5mm,机身尺寸m(面宽X深X高)≦1100X1100X1700（该要求不针对50公斤及以上机型）,设备重量≦800公斤（该要求不针对50公斤及以上机型）

- 主要配置:

- 采用超静音设计，高脱时噪音≦85分贝

- 采用全自动微电脑控制，双层保护触摸屏，程序控制在150个以上

- 采用调频变速马达设计，最高脱水速度≧900RPM，脱水因子≧300

- 洗涤脱水桶应悬浮式安装在弹簧上，能进行水平微调，无需特殊基础安装，减震率≧97%

- 主要零部件及与化学药剂接触的零部件均采用 304 不锈钢

- 采用变频电机驱动，电机为全封闭风冷设计，能完全防止水溅及湿气侵入

- 最大地面传动载荷≦4500 公斤/平方米，最大地面传动压力≦180KPa

- 气动控制排水阀

- 气动控制内胆自动定位

- 气喉控制水位定位器

- 下排水设计，能对洗涤用水定向排放，具备排水阀:

- 配置不少于5个皂液盒，同时配有液体分配器接口;

- 采用气动控制取衣自动开门系统;

- 安装隔断墙，材质为不锈钢。

- 卫生隔离式洗衣机【65-75kg   90-100kg】

| - 设备容量（kg） | - 供电电压/电源频率 | - 洗衣速度R.P.M | - 最高脱水速度R.P.M | - 脱水因子G | - 连续工作时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 65-75 | - 380V/50HZ | - ≧30 | - ≧780 | - ≧300 | - ≧10 |
| - 90-100 | - 380V/50HZ | - ≧30仅参考 | - ≧780仅参考 | - ≧300仅参考 | - ≧10仅参考 |

- 上下双开门，滚筒、管道、阀门都为304不锈钢

- 设备技术性能要求：

- 蒸汽加热，采用医院专用双仓门内胆设计，有内胆自动定位系统

- 投放比例 1:10,装载量≧70 公斤（90公斤）机型，内胆总容量≧690升（该要求不针对90公斤及以上机型），内胆厚度≧2.5mm（该要求不针对90公斤及以上机型）,机身尺寸m(面宽X深X高)≦1500X1400X2100（该要求不针对90公斤及以上机型）,设备重量≦2800公斤（该要求不针对90公斤及以上机型）

- 主要配置:

- 采用超静音设计，高脱时噪音≦85分贝

- 采用全自动微电脑控制，双层保护触摸屏，程序控制在100个以上

- 采用调频变速马达设计，最高脱水速度≧900RPM，脱水因子≧300

- 洗涤脱水桶应悬浮式安装在弹簧上，能进行水平微调，无需特殊基础安装，减震率≧97%

- 主要零部件及与化学药剂接触的零部件均采用 304 不锈钢

- 采用变频电机驱动，电机为全封闭风冷设计，能完全防止水溅及湿气侵入

- 最大地面传动载荷≦4500 公斤/平方米，最大地面传动压力≦180KPa

- 气动控制排水阀

- 气动控制内胆自动定位

- 气喉控制水位定位器

- 下排水设计，能对洗涤用水定向排放，具备排水阀:

- 配置不少于5个皂液盒，同时配有液体分配器接口;

- 采用气动控制取衣自动开门系统;

- 安装隔断墙，材质为不锈钢。

- 智能型烘干机 70kg

| - 设备容量（kg） | - 供电电压/电源频率 | - 内胆转速R.P.M | - 额定烘干时间（分钟/车） | - 自动冷风系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 70 | - 380V/50HZ | - 30-35 | - 45 | - 有 |

- 设备技术性能要求：

- 不锈钢滚筒:前面板及两侧板采用进口不锈钢板制成

- 两级三角带(德国欧比特或国际知名优质品牌)减速传动，内胆可以自由选择单向或正反间隙运转。

- 内胆容积:≧20L:1kg.

- 独立的烘干加热器，选用具有良好导热性能的紫铜管和铝片为加热器散热材料，集成式加热器规格大，采用模具成型多曲面铝串片模式,实现最大限度的空气热交换，其热利用率高。加热制器温式控制加热。

- 运转电机及风扇电机均有过载保护，前置式控制。

- 自动控制烘干时间和温度，干衣温度和冷却时间可以自由选择。

- 可以从前部和后部容易进行关键机构的维护。

- 干衣机玻璃门直径大，投取方便，配备安全连锁装置。

- 须有绒毛收集装置，面积大，过滤绒毛，不易造成绒毛堵塞风道。

- 配备国际知名优质品牌蒸气电磁阀，确保冷热控制，使烘干最后阶段实现冷却。适合于烘高档衣物布料。

- 加热模式:蒸汽加热;

- 不用配置压缩空气:

- 配备排风管连接到室内的排风系统，加装单项排风阀，并配引风机。

- 空压机连干燥机 7.5kw

- 无油空气压缩机，

- 功率 7.5KW。

- 最高压力≥0.7Mpa。

- 自动压力开关控制启动或停机。

- 马达皮带传动。

- 每台空压机配备1台空气干燥机，20HP，流量2.5m³/min，外置精密过滤器3个:

- 配备1台1500升不锈钢储气桶，配备排水阀1个，压力表(带不锈钢截门)和安全阀(带不锈钢截门)2套

- 所有气体管道采用 DN20mm不锈钢材质。

- 熨平机送布台 不锈钢

| - 项目 | - 数量 | - 名称 | - 品牌 | - 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | - 不锈钢折叠机工作台 | - ---- | - 3300*850*850 |

- 技术性能要求：层板厚度1.2mm，不锈钢为304不锈钢。加强板厚度1.0mm，层板下面安装80*20mm的不锈钢槽型补强撑，所有层板安装补强撑，立腿采用38*1.5mm不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚

- 双辊槽式烫平机

| - 熨平宽度（mm） | - 供电电压/电源频率 | - 熨烫烘筒规格（mm） | - 熨烫烘筒数量 | - 熨烫速度（m/min） | - 加热方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3300 | - 380V/50HZ | - 800*3300 | - 2 | - 0-26 | - 槽加热 |

- 设备技术性能要求：

- 采用双滚筒设计，滚简直径≧800mm

- 工作面宽≦3300mm

- 采用蒸汽加热，最大工作蒸汽压力≧8公斤，最大工作速度≧12米/分钟

- 采用调频马达控制熨烫速度，在工作速度范围内连续可调

- 采用微电脑控制系统，配有送布速度及温度指示器，速度、温度调节操作板，熨烫速度及压力可以无极调节

- 烫床带有弹性槽设计，增加弹性接触面,配置送进机

- 配有强力抽湿机，自带电机与通风罩，用以排除湿气

- 采用全宽安全防护装置，操作者接触立即停机

- 熨带可承受200 摄氏度以上的高温

- 每个滚筒配有独立可拆卸高压弹簧型弹簧，滚筒烫毡为双层，密度≧900G/平方米

- 加热形式:烫槽加热

- 进料桌宽度:400mm

- 弹性烫槽，能与布草完全接触，产量高

- 蒸汽进口配有汽水分离装置

- 蒸汽进口配置蒸汽过滤装置，确保蒸汽有效的过滤

- 蒸发能力强，非凡的加热能力

- 行星齿轮传动

- 采用交流变频控制

- 单点的电连接，可以提供压缩空气及电源接点到折叠机

- 每个辊简配有独立的抽风装置，并接驳可调节的中央排风装置

- 平烫机配备可以调校的蒸汽控制阀

- 可以设置不同熨烫程序

- 带有压力监测装置，监控压缩空气和蒸汽压力

- 带有防夹手安全装置

- 国家质量监督检验总局颁发的整机特种设备压力容器制造许可证

- 彩色触摸屏控制界面，多种语言显示，包括中文

- 及时显示故障内容以及各种历史故障记录，方便维护

- 标准卡车运输包装

- 电源:3x380V+PE 50Hz,+/-5%

- 配备排风管连接到室内的排风系统，加装单项排风阀，并配引风机:

- 设备整体尺寸不大于3800/5000/2100mm(长/宽/高)。

- 五折折叠机带堆码机

| - 折叠能力 | - 供电电压/电源频率 | - 最大折叠宽度 | - 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 二横三纵 | - 380V/50HZ | - 3300mm | - 变频调速 |

- 设备技术性能要求

- 单通道，横二折，纵三折;

- 有效工作宽度:≧3250mm;

- 配备防静电棒，自动剔除单通道运行模式下非常规送进的布草:

- 配备全自动速度匹配器，可自动与平烫机同步调速:

- 横折时，对不同重量的布草采用了不同的吹气压力(低/高)和吹气时间:

- 采用两层传送带引导布草通过机器，两层传送带的挤压功能保证了更好的折叠质量:

- 用光眼及测速轮电子感应布草长度，带可调动式输送带;

- 可调节式输送带;

- 安全联锁及保护装置;

- 具有故障诊断控制;

- 接驳中央压缩空气;

- 在进口处有带护栏的维护桥:

- 独立的空气压力调节器;

- 带过载保护的重型马达;

- 单路工作时可对堵塞报警，输出传送带，接布台板:

- 彩色触摸屏控制界面，多种语言显示，包括中文;

- 及时显示故障内容以及各种历史故障记录，方便维护:

- 标准卡车运输包;

- 电源:3x380V+PE50Hz，+/-5。

- 设备整体尺寸不大于2400/5000/2100mm(长/宽/高)

- 水洗万用全自动夹机

- 设备规格要求：

- 超光滑夹面，镍铬合金上夹板表面光滑，导热均匀、迅速，极大提高熨烫质量同时杜绝对衣物的损坏;

- 特殊材质轴套，机件运动安静柔顺，保护轴承延长使用寿命。

- 符合国际标准的动力操作方式，保障员工安全;

- 双气缸设计独立控制夹板关闭和熨烫压力输出，缩短烫所需时间

- 外接蒸汽。

- 电源:3x380V+PE 50Hz，+/-5。

- 全自动高速避震洗衣脱水机 【30kg】

| - 设备容量（kg） | - 供电电压/电源频率 | - 洗衣速度R.P.M | - 最高脱水速度R.P.M | - 脱水因子G | - 连续工作时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 30-40 | - 380V/50HZ | - ≧30 | - ≧880 | - ≧300 | - ≧10 |

- 设备技术性能要求：

- 变频调速全悬浮式全自动洗涤脱水机， 洗衣速度、均布速度、脱水速度均可在变频器设置调节。

- 变频调速器采用国际顶级优质洗衣机专用变频器。具有高速脱水安全保护功能(设备运转时洗衣缸门无法打开)，具有脱水安全控制功能。

- 洗衣机的内胆、洗衣缸体(即外壳)及外封板均为AISI-304优质不锈钢材料制作，洗衣缸体至少内衬不锈钢。

- 加料口采用316L防腐不锈钢制成。

- 门采用国际上最先进的圆口对接，水封耐酸、耐碱、耐高温，密封性好。高、低水位自动控制，安全门锁控制连动装置，具有开门延时保护和点动取衣功能。

- 机器为全悬浮式避振结构。

- 电脑自动控制系统为液晶汉显，可显示多行文字。可设置30种程序，水温、水位模拟数字同步显示。自动控制水温，0-99℃任选。具有故障自动检索功能，大屏幕中文显示。采用手、自动切换装置，如在机器自动不能正常使用的情况下，可用手动控制，确保设备的正常运转。

- 具有多隔仓自动加料系统，采用高速水流冲刷，保证洗涤原料顺利进入洗衣缸。

- 洗衣机内胆容积核载比≥10L:1kg.占地面积要小

- 后排水;

- 传动电机下置式结构，重心下降，有效控制振幅。

- 主轴轴承与筒体分体式结构，有效保护轴承使用寿命。

- 变频器品牌为:国际顶级知名品牌;加水电磁阀为国际顶级知名品牌;蒸汽电磁阀为国际顶级知名品牌;三角带为国际顶级知名品牌:轴承为国际顶级知名品牌:电脑控制器必须有能兼容液体分配器的功能。

- 采用变频电机驱动，电机为全封闭风冷设计。能完全防止水溅和湿气侵入。洗涤脱水无级变速，适应各种织物的洗涤。

- 加热模式:蒸汽加热

- 全自动高速避震洗衣脱水机 【50kg】

| - 设备容量（kg） | - 供电电压/电源频率 | - 洗衣速度R.P.M | - 最高脱水速度R.P.M | - 脱水因子G | - 连续工作时间（小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 50-60 | - 380V/50HZ | - ≧30 | - ≧780 | - ≧300 | - ≧10 |

- 设备技术性能要求：

- 变频调速全悬浮式全自动洗涤脱水机， 洗衣速度、均布速度、脱水速度均可在变频器设置调节。

- 变频调速器采用国际顶级优质洗衣机专用变频器。具有高速脱水安全保护功能(设备运转时洗衣缸门无法打开)，具有脱水安全控制功能。

- 洗衣机的内胆、洗衣缸体(即外壳)及外封板均为AISI-304优质不锈钢材料制作，洗衣缸体至少内衬不锈钢。

- 加料口采用316L防腐不锈钢制成。

- 门采用国际上最先进的圆口对接，水封耐酸、耐碱、耐高温，密封性好。高、低水位自动控制，安全门锁控制连动装置，具有开门延时保护和点动取衣功能。

- 机器为全悬浮式避振结构。

- 电脑自动控制系统为液晶汉显，可显示多行文字。可设置30种程序，水温、水位模拟数字同步显示。自动控制水温，0-99℃任选。具有故障自动检索功能，大屏幕中文显示。采用手、自动切换装置，如在机器自动不能正常使用的情况下，可用手动控制，确保设备的正常运转。

- 具有多隔仓自动加料系统，采用高速水流冲刷，保证洗涤原料顺利进入洗衣缸。

- 洗衣机内胆容积核载比≥10L:1kg.占地面积要小

- 后排水;

- 传动电机下置式结构，重心下降，有效控制振幅。

- 主轴轴承与筒体分体式结构，有效保护轴承使用寿命。

- 变频器品牌为:国际顶级知名品牌;加水电磁阀为国际顶级知名品牌;蒸汽电磁阀为国际顶级知名品牌;三角带为国际顶级知名品牌:轴承为国际顶级知名品牌:电脑控制器必须有能兼容液体分配器的功能。

- 采用变频电机驱动，电机为全封闭风冷设计。能完全防止水溅和湿气侵入。洗涤脱水无级变速，适应各种织物的洗涤。

- 加热模式:蒸汽加热

- 智能型烘干机 【50kg】

| 设备容量（kg） | 供电电压/电源频率 | 内胆转速R.P.M | 额定烘干时间（分钟/车） | 自动冷风系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 380V/50HZ | 30-35 | 45 | 有 |

设备技术性能要求：

1.不锈钢滚筒;前面板及两侧板采用进口不锈钢板制成。

2.两级三角带(德国欧比特或国际知名优质品牌)减速传动，内胆可以自由选择单向或正反间隙运转。

3.内胆容积 >20L:1kg。。

4.独立的烘干加热器，选用具有良好导热性能的紫铜管和铝片为加热器散热材料，集成式加热器规格大。采用模具成型多曲面铝串片式,实现最大限度的空气热交换，其热利用率高。加热制器温式控制加热。

5.运转电机及风扇电机均有过载保护，前置式控制。

6.自动控制烘干时间和温度，干衣温度和冷却时间可以自由选择。

7.可以从前部和后部容易进行关键机构的维护。

8.干衣机玻璃门直径大，投取方便，配备安全连锁装置。

9.须有绒毛收集装置，面积大，过滤绒毛，不易造成绒毛堵塞风道。

10.配备国际知名优质品牌蒸气电磁阀，确保冷热控制，使烘干最后阶段实现冷却。适合于烘高档衣物布料。

11.加热模式:蒸汽加热

12.用配置压缩空气

13.配备排风管连接到室内的排风系统，加装单项排风阀，并配引风机。

六、服务要求

1.	安装调试：供应商需派专业技术人员上门安装，负责设备与水电、蒸汽系统的对接，调试至设备正常运行。

2.	培训服务：为采购单位操作人员提供免费培训，内容包括设备操作、日常维护、简单故障排除，确保操作人员能独立使用。

3.	售后服务

质保期：整机质保不低于2年，核心部件（电机、加热管等）质保不低于5年。

响应时间：质保期内，设备出现故障，供应商需在1小时内响应，2小时内到达现场维修（偏远地区可适当延长至4小时）。

配件供应：质保期内免费提供维修所需配件，质保期后以优惠价格供应原厂配件。

七、验收标准

1.	设备外观：无明显划痕、变形，标识清晰，配件齐全。

2.	性能测试：按照技术要求逐项测试，洗涤、烘干、烫平、折叠效果需达到预设标准，连续运行12小时无故障。

3.	资料交付：供应商需提供设备合格证、说明书、保修卡、检测报告等完整资料。

4.	验收流程：设备安装调试完成后，采购单位组织人员进行验收，验收合格后签署《验收合格单》；若不合格，供应商需在7个工作日内整改，直至验收通过。

八、其他

1.	供应商需提供营业执照、生产许可证、产品检测报告等资质文件，确保产品符合国家相关标准。

2.	本需求书未尽事宜，由采购单位与供应商协商确定，补充条款需以书面形式纳入合同。

3.	采购单位保留对本需求书的最终解释权，若发现供应商提供虚假资料或未按要求履约，有权终止合同并追究责任。